คู่มือการประเมินและปัจจัยที่ส่งผลต่อ HD Reuse

TCV • VP • Heparin • Patient • Reprocessing • RCA Checklist

ฉบับใช้งานในหน่วยไตเทียม • อ้างอิง AAMI / RA-2019

# ส่วนที่ 1 — หลักการพื้นฐานการ Reuse Dialyzer

ตัวชี้วัด 3 ตัวหลักในการตัดสินใจ reuse: TCV, Leak test, Use number โดยมี VP และ Heparin management เป็นปัจจัยสนับสนุน

- TCV (Total Cell Volume) — ต้อง ≥ 80% ของ baseline

- Leak test — ต้องผ่านทุกครั้ง

- Use number — ไม่เกินเพดานที่หน่วยกำหนด

- VP trend — early warning

- Heparin adequacy — ป้องกัน clotting

# ส่วนที่ 2 — TCV (Total Cell Volume)

TCV คือปริมาตรเลือดทั้งหมดใน fiber วัดโดยเติมน้ำเข้า blood compartment เกณฑ์: ≥ 80% ของ baseline → reuse ได้

## ตารางเกณฑ์ตัดสินใจ TCV × Trend

| TCV ปัจจุบัน | Stable (≤2%/รอบ) | Moderate (3–5%/รอบ) | Rapid (>5%/รอบ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 95% | 🟢 ใช้ต่อ | 🟢 ใช้ต่อ | 🟡 หาสาเหตุ |
| 90–94% | 🟢 ใช้ต่อ | 🟡 สังเกต | 🟠 ด่วน |
| 85–89% | 🟡 สังเกต | 🟠 investigate | 🔴 พิจารณาทิ้ง |
| 80–84% | 🟠 เตือนทีม | 🔴 พิจารณาทิ้ง | 🔴 ทิ้ง |
| < 80% | 🔴 ทิ้งทันที | 🔴 ทิ้งทันที | 🔴 ทิ้งทันที |

# ส่วนที่ 3 — VP (Venous Pressure)

VP = ความดันในสาย venous (ขาออกจาก dialyzer) ค่าปกติ 50–150 mmHg เป็น early warning ก่อน TCV จะหลุดเกณฑ์

## VP Alarm Levels

| VP (mmHg) | ระดับ | การตอบสนอง |
| --- | --- | --- |
| < 50 | 🔴 ต่ำผิดปกติ | หยุดเครื่อง ตรวจ disconnection |
| 50–150 | 🟢 ปกติ | ดำเนินการตามปกติ |
| 150–200 | 🟡 สูงเล็กน้อย | ตรวจสาย จัดท่า สังเกต |
| 200–250 | 🟠 สูง | Flush NSS, ตรวจ clot |
| > 250 | 🔴 สูงมาก | หยุด pump, ตรวจทุกจุด |

## ความสัมพันธ์ VP กับ TCV

| VP | TCV | การแปลผล | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| ปกติ | สูง 95% | Dialyzer ดีเยี่ยม | ✅ Reuse นาน |
| ปกติ | กลาง 85% | ปกติตามอายุ | ✅ Reuse ต่อ |
| สูงขึ้น | กลาง 85% | เริ่มมีปัญหา | ⚠️ ติดตาม |
| สูง | ต่ำ 82% | Fiber เสื่อม | 🟠 ใกล้ทิ้ง |
| สูงมาก | ต่ำ 80% | เสื่อมเต็มที่ | 🔴 ทิ้ง |

# ส่วนที่ 4 — Heparin Management

| รายการ | ขนาดทั่วไป | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Loading dose | 20–50 units/kg | ก่อนเริ่มฟอก 3–5 นาที |
| Maintenance | 500–1500 units/hr | หยุด 30–60 นาทีก่อนจบ |
| No-heparin HD | NSS flush 100 ml q 30 min | ผู้ป่วย bleeding risk |
| LMWH | Enoxaparin 0.5–1 mg/kg bolus | ทางเลือก |

## สัญญาณว่า Heparin ไม่พอ

- VP rising trend ระหว่างฟอก

- Clot ใน venous chamber / dialyzer header

- Fiber ดำหลัง rinse back

- TCV ลด >5% ต่อรอบ

- Alarm clot detector บ่อย

# ส่วนที่ 5 — ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ Reuse (นอก Hemosheet)

ปัจจัยที่กระทบอายุและคุณภาพการ reuse แบ่งได้ 8 หมวด ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏในใบ hemosheet จึงต้องดูข้อมูลจากหลายแหล่งร่วมกัน

## 5.1 ปัจจัยจาก Dialyzer

| ปัจจัย | ผลต่อ Reuse |
| --- | --- |
| ชนิด membrane | High-flux (PS, PES) reuse นานกว่า cellulose |
| Surface area | ใหญ่ (1.8–2.2 m²) ทนกว่าเล็ก |
| Fiber wall thickness | บาง = clearance ดี แต่เปราะ |
| Sterilization method | E-beam, gamma, steam — ผลต่อ biocompatibility |
| Manufacturer/Brand | เพดาน reuse ต่างกัน 15–30 ครั้ง |
| Lot/Batch quality | บาง lot fiber มีปัญหา |
| Storage condition | Temp/humidity ผิด → เสื่อมก่อนใช้ |
| อายุจากวันผลิต | ไม่ใช่แค่จำนวนครั้งใช้ |

## 5.2 ปัจจัยจากผู้ป่วย

| ปัจจัย | กลไก | ผลต่อ Reuse |
| --- | --- | --- |
| Hct สูง | เลือดข้น flow ลำบาก | Clot ง่าย, TCV ลดเร็ว |
| Hypercoagulable | Cancer, NS, APS | Clotting รุนแรง |
| Platelet สูง | Reactive thrombocytosis | เกาะ fiber มาก |
| Hyperlipidemia | ไขมันเกาะ membrane | Fouling |
| Albumin ต่ำ | Protein binding เปลี่ยน | Membrane fouling |
| Active infection | Fibrinogen สูง | Clotting มาก |
| BMI สูง | ต้อง BFR สูง | Stress ต่อ fiber |
| Access type | AVF > AVG > Cath | Cath มี recirculation |

## 5.3 ปัจจัยจาก Reprocessing — ควบคุมได้มากที่สุด

| ขั้นตอน | จุดสำคัญ | ถ้าทำไม่ดี |
| --- | --- | --- |
| Rinse back | ล้างเลือดให้หมด | Clot แห้ง → TCV ลด |
| Initial rinse | RO water | Protein ตกค้าง |
| Reverse UF | ดันน้ำย้อน | Protein ค้าง membrane |
| น้ำยาทำความสะอาด | Concentration ถูกต้อง | Bleach, peracetic |
| Sterilant | Contact time ครบ | Renalin, Peresal |
| น้ำ RO | Endotoxin, hardness | Membrane เสื่อมเร็ว |
| อุณหภูมิน้ำ | ไม่สูงเกิน | Fiber rupture |
| เครื่อง reprocess | Calibration | วัด TCV ผิด |
| ระยะเก็บหลัง reprocess | ไม่เกิน 7–14 วัน | Bacteria, น้ำยาเสื่อม |
| Pre-use rinse | ล้างน้ำยาออก | Residual → ผู้ป่วยแพ้ |

## 5.4 ปัจจัยจากการฟอกแต่ละรอบ

- Heparin timing — ให้ช้าเกิน → clot ก่อน heparin ออกฤทธิ์

- Air exposure — อากาศเข้า fiber → clot ทันที

- BFR ramping — เพิ่มเร็วเกิน → shear stress

- TMP สูง — membrane เสียหายเชิงกล

- Priming เทคนิค — bubble ค้าง → clot

- Dialysate temp > 38°C — protein denaturation

- Conductivity ผิด — กระทบ membrane

- Alarm บ่อย → pump หยุด → flow stagnation → clot

- Hypotension episode → flow ลด → clot

## 5.5 ปัจจัยด้านบุคลากร

- ประสบการณ์พยาบาล — technique rinse back, cannulation

- อัตรากำลัง — งานล้น → reprocess รีบ

- Training และการ update SOP

- Supervision การวัด TCV

- Documentation culture — บันทึกครบเพื่อ trend

- QC program ของหน่วย

- Labelling system — ป้องกันใช้ผิดคน

## 5.6 กลุ่มผู้ป่วยที่ห้าม Reuse

| กลุ่ม | เหตุผล |
| --- | --- |
| HBV positive | Cross-contamination risk |
| HCV positive | (บางหน่วยอนุญาตถ้าแยกเครื่อง) |
| HIV positive | Cross-contamination risk |
| CJD/prion | Sterilant ทำลายไม่ได้ |
| AKI | ฟอกระยะสั้น ไม่คุ้ม |
| First-use syndrome history | เคยแพ้รุนแรง |
| Pediatric | ขนาดเล็ก, sensitive |
| Pregnancy | หลีกเลี่ยง residual sterilant |

## 5.7 ลำดับความสำคัญของปัจจัย — Top 5

🥇 อันดับ 1: Reprocessing technique (rinse back, น้ำยา) — ควบคุมได้ 100%

🥈 อันดับ 2: Heparin adequacy — ป้องกัน clot ที่ source

🥉 อันดับ 3: Patient hypercoagulable state — ประเมินรายคน

อันดับ 4: คุณภาพน้ำ RO และน้ำยา reprocess

อันดับ 5: ทักษะและความใส่ใจของบุคลากร — ตัวคูณของทุกข้อ

# ส่วนที่ 6 — Root Cause Analysis Checklist

ใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อพบเคสที่ reuse น้อยผิดปกติ หรือ TCV ลดเร็วเกินคาด เพื่อสอบสวนหาสาเหตุอย่างเป็นระบบ

## ข้อมูลพื้นฐาน

| รายการ | ข้อมูล |
| --- | --- |
| วันที่สอบสวน |  |
| ชื่อ-สกุลผู้ป่วย |  |
| HN |  |
| Dialyzer ยี่ห้อ/รุ่น |  |
| Lot number |  |
| Use number ที่เกิดปัญหา |  |
| TCV baseline / ปัจจุบัน |  |
| พยาบาลผู้รับผิดชอบ |  |
| ผู้สอบสวน |  |

## หมวด A — ตัวชี้วัดที่ผิดปกติ

☐  TCV ลดเร็วผิดปกติ (>5% ต่อรอบ)

☐  TCV หลุด 80% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วย

☐  VP rising trend ภายในรอบ

☐  VP สูงตั้งแต่เริ่มฟอก

☐  Leak test fail

☐  เห็น clot ใน fiber/header หลัง rinse back

☐  Alarm clot detector บ่อยผิดปกติ

## หมวด B — ผู้ป่วย

☐  Hct > 36%

☐  Platelet > 400,000

☐  Albumin < 3.5 g/dL

☐  มี active infection

☐  Hypercoagulable disease (cancer, NS, APS)

☐  เพิ่งได้ EPO/iron dose สูง

☐  Access เป็น catheter

☐  มี recirculation > 10%

☐  BP unstable / hypotension episode ระหว่างฟอก

## หมวด C — Heparin

☐  Loading dose ตามน้ำหนัก: __________ units

☐  Maintenance rate: __________ units/hr

☐  ให้ heparin ก่อนเริ่มฟอกอย่างน้อย 3 นาที

☐  ไม่ได้ใช้ no-heparin protocol โดยไม่จำเป็น

☐  aPTT/ACT อยู่ในช่วงเป้าหมาย (ถ้าวัด)

☐  ไม่มีการหยุด heparin ก่อนเวลา

## หมวด D — Intradialysis Technique

☐  Priming สมบูรณ์ ไม่มี air bubble

☐  BFR ramp up อย่างเหมาะสม

☐  VP/AP ไม่มี alarm บ่อย

☐  TMP อยู่ในช่วงปกติ

☐  ไม่มี clot visible ระหว่างฟอก

☐  Rinse back ใช้ NSS อย่างน้อย 200 ml

☐  Rinse back ไม่มี air injection

☐  Fiber clear หลัง rinse back

## หมวด E — Reprocessing

☐  เริ่ม reprocess ภายใน 30 นาทีหลังฟอกเสร็จ

☐  Reverse UF ทำครบขั้นตอน

☐  น้ำยาทำความสะอาด concentration ถูกต้อง

☐  Sterilant contact time ครบตามกำหนด

☐  เครื่อง reprocess calibrate ล่าสุด < 6 เดือน

☐  น้ำ RO ผ่าน QC (endotoxin, bacteria)

☐  เก็บ dialyzer หลัง reprocess < 14 วัน

☐  Pre-use rinse ก่อนใช้ครั้งต่อไป

☐  Label ถูกต้อง ตรงกับผู้ป่วย

## หมวด F — ระบบและสิ่งแวดล้อม

☐  น้ำ RO QC report ปกติ

☐  Dialysate concentration ถูกต้อง

☐  Dialysate temperature ในช่วงปกติ

☐  ไม่มีไฟตก/ระบบขัดข้องในรอบ reprocess

☐  Storage condition ปกติ

☐  น้ำยา reprocess ไม่หมดอายุ

## สรุปการสอบสวน

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สาเหตุที่น่าจะเป็น (Root cause) |  |
| ปัจจัยร่วม (Contributing factors) |  |
| แผนการแก้ไขทันที (Immediate action) |  |
| แผนการป้องกันระยะยาว (CAPA) |  |
| ผู้รับผิดชอบติดตาม |  |
| วันที่ติดตามผล |  |

ลงชื่อผู้สอบสวน: ____________________________   วันที่: ______________

ลงชื่อหัวหน้าหน่วย: __________________________   วันที่: ______________

─────────────────────────────────────

เอกสารนี้เป็นแนวทาง general practice ใช้ร่วมกับ SOP ของหน่วยไตเทียมแต่ละแห่ง