คู่มือ HD REUSE

แบ่งตามบทบาท

─────────────────────

สำหรับติดผนังหน่วยไตเทียม

👥  ผู้ช่วยพยาบาล

👩‍⚕  พยาบาลไตเทียม

👨‍⚕  แพทย์ผู้ดูแล

อ้างอิง AAMI / RA-2019

👥 ผู้ช่วยพยาบาล

Reprocessing • เตรียมอุปกรณ์ • สังเกต

✅ ต้องทำ (5 ข้อหลัก)

1.  Rinse back ให้สะอาด — NSS ≥ 200 ml จน fiber ใส

2.  ส่ง reprocess ภายใน 30 นาที หลังฟอกเสร็จ

3.  ตรวจ Label — ชื่อ + HN + Use number ทุกครั้ง

4.  บันทึก TCV ลงใบ reuse ทุกครั้ง

5.  ตรวจ fiber ด้วยตา — clot ดำ? Header ตัน?

🚫 ห้ามทำเด็ดขาด

✗  ห้าม reuse dialyzer ของผู้ป่วย HBV / HCV / HIV

✗  ห้ามใช้ dialyzer ที่ label ไม่ชัดเจน

✗  ห้ามข้ามขั้นตอนน้ำยา sterilant

✗  ห้ามเก็บ dialyzer หลัง reprocess เกิน 14 วัน

🚨 รายงานพยาบาลทันทีเมื่อ

⚠  TCV < 80%

⚠  Leak test FAIL

⚠  เห็น clot มากผิดปกติ

⚠  Label ผิด หรือหาย

👩‍⚕️ พยาบาลไตเทียม

✅ ต้องทำ

✓  ก่อนฟอก: ตรวจ label, TCV, leak test, pre-use rinse

✓  ระหว่างฟอก: บันทึก VP / AP / TMP ทุก 30 นาที

✓  ให้ heparin: Loading ก่อนเริ่ม 3–5 นาที

✓  เฝ้าระวัง clotting: VP rising, alarm บ่อย

✓  ดู TCV trend ข้าม 3–5 รอบ ไม่ใช่ค่าเดียว

✓  บันทึก nurse note เหตุการณ์ผิดปกติทุกครั้ง

🎯 หลักตัดสินใจ REUSE

| สถานการณ์ | การตัดสินใจ |
| --- | --- |
| TCV ≥ 80% + VP ปกติ | ✅ Reuse ต่อ |
| TCV ≥ 80% + VP rising | ⚠️ Reuse + หาสาเหตุ |
| TCV < 80% | 🔴 ทิ้ง — ไม่ต่อรอง |
| Leak test FAIL | 🔴 ทิ้งทันที |
| Rapid decline >5%/รอบ | 🟠 Investigate ด่วน |

🚨 รายงานแพทย์ทันทีเมื่อ

⚠  Clotting รุนแรงซ้ำ ๆ ในผู้ป่วยรายเดิม

⚠  VP สูงผิดปกติทุกรอบ → สงสัย access stenosis

⚠  First-use syndrome (ผู้ป่วยแพ้)

⚠  TCV ลดเร็วทั้ง batch → สงสัย reprocess

👨‍⚕️ แพทย์ผู้ดูแล

สั่งการรักษา • ประเมินภาพรวม • แก้ปัญหาเชิงระบบ

✅ ต้องทำ

✓  สั่ง heparin protocol เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย

✓  ประเมิน access เมื่อ VP สูงเรื้อรัง

✓  ทบทวน lab: Hct, platelet, albumin, lipid

✓  ปรับ EPO/iron ถ้า Hct > 36%

✓  ตัดสินใจเชิงนโยบาย: เพดาน reuse ของหน่วย

💊 Heparin Protocol

| สถานการณ์ | Protocol |
| --- | --- |
| Standard | Loading 20–50 u/kg + Maintenance 500–1500 u/hr |
| Bleeding risk | No-heparin + NSS flush 100 ml q 30 min |
| HIT history | Argatroban หรือ Danaparoid |
| HBV/HCV/HIV | Single-use เท่านั้น (ห้าม reuse) |

🎯 หลักการสั่งการ

| สถานการณ์ | แนวทาง |
| --- | --- |
| ผู้ป่วยใหม่ | ประเมิน bleeding risk → เลือก protocol |
| Clotting ซ้ำ | เพิ่ม heparin → ถ้าไม่ดี → access work-up |
| Bleeding | ลด/หยุด heparin → no-heparin protocol |
| TCV ลดทั้งหน่วย | ตรวจ reprocess + น้ำ RO |

🚨 ต้องแทรกแซงทันทีเมื่อ

⚠  Recurrent clotting แม้ปรับ heparin แล้ว

⚠  First-use syndrome / anaphylactoid reaction

⚠  TCV ลดเร็วในหลายผู้ป่วย — สงสัย systematic

⚠  Suspected dialyzer reaction

🤝 หลักการทำงานเป็นทีม

Team Approach for HD Reuse Quality

👥 Workflow ของทีม

| ผู้ช่วยพยาบาล | พยาบาล | แพทย์ |
| --- | --- | --- |
| Reprocess | ประเมิน TCV/VP | สั่งการรักษา |
| สังเกต clot | ตัดสินใจ reuse | ปรับ protocol |
| รายงาน | Investigate | RCA + system fix |

📢 หลัก Communication

1.  ผู้ช่วย → พยาบาล: รายงานทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ไม่รอ

2.  พยาบาล → แพทย์: ใช้ SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

3.  แพทย์ → ทีม: สั่งชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร

🏆 จำ 3 ข้อ — ทุกบทบาท

1. Patient Safety > Cost Saving

2. เมื่อสงสัย ให้ทิ้ง — ไม่ต่อรองกับ 80%

3. บันทึก = ป้องกันปัญหาในอนาคต

─────────────────────

ใช้ร่วมกับ SOP ของหน่วยไตเทียมแต่ละแห่ง